In relazione a quanto richiesto circa le caratteristiche delle protezioni strutturali delle sale di radiodiagnostica in oggetto si comunicano le valutazioni preliminari per un primo inquadramento del problema. Si sottolinea che le indicazioni riportate sono finalizzate alla quantificazione economica di massima degli interventi da effettuare. Le caratteristiche dettagliate e definitive delle barriere saranno fornite con le planimetrie dell'installazione dopo accertamento del carico di lavoro massimo dell'apparecchiatura. Si segnala altresì che le barriere esistenti erano studiate per gli attuali impianti e che i carichi di lavoro risultavano limitati, anche per l'obsolescenza delle apparecchiature. E' evidente che le nuove installazioni dovranno prevedere carichi potenzialmente più elevati e che comportano una rivalutazione delle barriere. In termini generali si dovrà prevedere: - spessore in piombo delle barriere (2 mm) a condizione che non si modifichino le distanze dalla sorgente radiogena e l'orientazione della stessa; - altezza da terra: almeno 220 cm come prevedono le recenti raccomandazioni; - per la sala radiodiagnostica 1 di Sondrio si dovrà inoltre valutare l'opportunità di chiudere con porta scorrevole schermata la cabina in modo da ridurre il contributo della radiazione diffusa e delimitare più nettamente la zona controllata; resta il problema della collocazione dello spogliatoio che non pare ottimale in quanto comunica con la sala comando e non direttamente con la sala diagnostica; ciò peraltro comporta problemi di carattere logistico e non radioprotezionistico; Si dovrà inoltre prevedere la riparazione della porta di accesso alla sala di Sondrio che non chiude correttamente a mostra qualche cedimento delle cerniere.