## Questionario_gamma_camera
GAMMA CAMERA A DUE TESTE A GEOMETRIA VARIABILE
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO OFFERTO
|  |  |  | REQUISITI DA CAPITOLATO | REQUISITI PRODOTTO OFFERTO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO DEL MODELLO OFFERTO
NUMERO DI STRUMENTI INSTALLATI E FUNZIONANTI IN ITALIA
Sistema
| da destinare all'attività clinica |  |  | Sì
| che consenta un elevato flusso di pazienti |  |  | Sì
| ottimizzato per studi cardiologici |  |  | Sì
| di elevata qualità con eccellenti caratteristiche di |  |  | Sì
|  | sensibilità |  | Sì
|  | risoluzione spaziale |  | Sì
|  | qualità d’immagine |  | Sì
altro
Gamma camera
di ultima generazione
che rappresenta il meglio della produzione in termini tecnologici e che abbia caratteristiche non inferiori a quelle esplicitate nel capitolato
Completa accessibilità
al sistema
descrivere
al paziente
descrivere
altro
Che permetta di effettuare esami su pazienti in diverse posizioni
sdraiati
descrivere
seduti
descrivere
in ortostatismo
descrivere
altro
Che permetta di effettuare esami anche su pazienti scarsamente collaboranti
su letto ospedaliero
descrivere
su barella
descrivere
su carrozzina
descrivere
altro
Sistema che permetta un rapido set-up del paziente
Presenza di monitor di persistenza a colori
Procedure per controllo di qualità routinari di semplice apprendimento e rapida effettuazione
descrivere
CARATTERISTICHE DEL GANTRY
Gantry
di tipo fisso
aperto per favorire l'acquisizione di pazienti in barella
funzionante anche a lettino disassato o rimosso
altro
Il sistema deve avere
| due testate di rilevazione a geometria variabile |  |  | Sì
possibilità di acquisre con le testate a
|  | 90° |  | Sì
|  | 180° |  | Sì
angoli intermedi (specificare)
altro
Possibilità di acquisizioni esterne al gantry |  |  |  | Sì
| numero di testate che possono essere orientate in modo che la superficie di rivelazione risulti esterna al gantry, permettendo l'acquisizione di pazienti seduti o in posizione eretta (specificare numero) |  |  | almeno 1
|  | posizioni programmate e intermedie |  | Sì
descrivere
Campo di vista utile il più ampio possibile |  |  |  | Sì
specificare campo di vista
Movimenti testate
| robotizzati |  |  | Sì
| modificabili manualmente |  |  | Sì
| tali da assicurare un'elevata flessibilità di impiego del sistema |  |  | Sì
| con possibilità di predisposizioni automatiche del posizionamento delle testate |  |  | Sì
altro
Lunghezza di scansione whole-body la più lunga possibile (specificare in cm) |  |  |  | maggiore o uguale a 190 cm
Presenza di sistema di sicurezza per prevenire |  |  |  | Sì
| incidenti |  |  | Sì
| collisioni |  |  | Sì
descrivere i sistemi
Presenza sistema di gestione emergenze
descrivere il sistema
Presenza sistema di body contouring |  |  |  | Sì
| automatico |  |  | preferibilmente
che consenta di mantenere la distanza ottimale tra paziente e rivelatore durante le scansioni
altro
Presenza di sistema di allineamento
centratore luminoso o laser (specificare tipologia)
se laser specificare classe di appartenenza
esterno ed interno
dotato di elevata accuratezza (specificare)
Altro
Altro
LETTINO PORTA PAZIENTE
Movimenti motorizzati |  |  |  | Sì
| controllabili da consolle |  |  | Sì, e da gantry
| controllabili da gantry |  |  | Sì, e da consolle
altro
Prevedere anche scansioni pre-programmate |  |  |  | Sì
Presenza di precisi indicatori di posizione |  |  |  | Sì
descrivere
Le coordinate orizzontali e verticali devono essere bene e facilmente leggibili |  |  |  | Sì
descrivere (indicare anche il posizionamento del visore che riporta tali dati)
Unico per tutte le modalità di acquisizione |  |  |  | Sì
Con caratteristiche di attenuazione ottimali |  |  |  | Sì
specificare attenuazione (in %)
In fibra di carbonio |  |  |  | Sì, o altro materiale a bassissima attenuazione
In materiale a bassissimo attenuazione |  |  |  | Sì, o in fibra di carbonio
Il range di movimento del lettino deve essere il più ampio possibile, al fine di rendere il più agevole possibile il posizionamento del paziente, anche di quello non collaborante |  |  |  | Sì
descrivere movimenti
alto-basso (specificare escursione in cm)
longitudinale (specificare escursione in cm)
trasversale (specificare escursione in cm)
altro
disassabile (descrivere)
rimovibile (descrivere)
Se il lettino viene disassato o rimosso l'apparecchiatura deve mantenere il corretto funzionamento
Il lettino deve poter permettere l’esecuzione di esami anche su pazienti allettati |  |  |  | Sì
descrivere
Devono essere presenti gli accessori utili per un corretto, sicuro e comodo posizionamento e immobilizzazione del paziente, compreso il paziente pediatrico |  |  |  | Sì
| poggiatesta per SPET cerebrali |  |  | Sì
| poggiabraccia per WB e SPET |  |  | Sì
| poggiagambe |  |  | Sì
altro
Deve reggere il massimo peso possibile |  |  |  | almeno 180 Kg
Facilità di accesso al lettino da parte del paziente |  |  |  | Sì
descrivere
Sistema ottimali di sicurezza |  |  |  | Sì
descrivere
Altro
DETECTOR
Cristalli
| al NaI(Tl) |  |  | Sì
| spessore (specificare spessore in pollici e mm) |  |  | almeno 3/8" (9.5 mm)
altro
Dimensioni del cristallo di rivelazione delle teste (specificare dimensioni in cm) |  |  |  | maggiori o uguali a 50 cm x 38 cm
Dimensioni FOV (specificare dimensione in cm) |  |  |  | almeno 38 x 50 cm
Elevate performance del sistema di acquisizione della radiazione e produzione di immagini |  |  |  | Sì
Numero di fotomoltiplicatori (PMT) per ogni testata (specificare n°) |  |  |  | almeno 55
Tecnologia di rivelazione completamente digitale |  |  |  | Sì
| numero di convertitori ADC per ogni PMT (specificare n°) |  |  | 1
Possibilità di effettuare tutti i tipi di acquisizioni scintigrafiche |  |  |  | Sì
| planari statiche |  |  | Sì
| dinamiche |  |  | Sì
| sincronizzate (gated) |  |  | Sì
| tomografici |  |  | Sì
| sincronizzate (gated SPET) |  |  | Sì
| whole body |  |  | Sì
| tomoscintigrafiche |  |  | Sì
|  | SPET |  | Sì
|  | WB-SPET |  | Sì
|  | dynamic-SPET |  | Sì
altro
Possibilità di effettuare triggering ECG per esami cardiologici |  |  |  | Sì
descrivere
fornitura monitor ECG (descrivere)
Capacità di eseguire esami cardiologici di elevata specificità (ad es. angiocardioscintigrafia di primo passaggio) |  |  |  | Sì
Specificare dimensioni matrici acquisizione tomografica |  |  |  | almeno 64 x 64 e 128 x 128 pixels
Specificare dimensioni matrici di acquisizione total body
Possibilità di acquisizione whole body in singola passata
Range energetico (specificare range in KeV)
Risoluzione energetica (specificare a quanti KeV viene fornito tale parametro)
Risoluzione spaziale intrinseca FWHM UFOV
Risoluzione spaziale intrinseca FWTM UFOV
Linearità intrinseca assoluta UFOV
Linearità intrinseca differenziale
Uniformità integrale UFOV
Uniformità differenziale UFOV
Massimo Count Rate in SPECT
Movimentazione detettori
presenza di movimenti predefiniti
possibilità si programmare e memorizzare movimenti
possibilità di effettuare acquisizioni su pazienti obesi
possibilità di effettuare acquisizioni su pazienti pediatrici
movimenti effettuabili (per ognuno di essi specificare distanza ottenibili e/o angoli di rotazione ottenibili)
movimento radiale
distanza minima ottenibile (in cm)
distanza massima ottenibile (in cm)
altro
Specificare posizionamento del pannello di comando dei movimenti
Altro
COLLIMATORI
Sistema dotato delle seguenti coppie di collimatori
| low energy high resolution (LEHR) |  |  | Sì
| medium energy general purpose (MEGP) |  |  | Sì
| high energy general purpose (HEGP) |  |  | Sì, solo per A.O. della Valtellina e Valchiavenna
| complete di carrello portacollimatori |  |  | Sì
descrivere
Caratteristiche collimatori
Dotati di sensori di collisione per garantire la sicurezza del paziente |  |  |  | Sì
descrivere
Il cambio dei collimatori dovrà avvenire con procedura la più semplice possibile |  |  |  | Sì
descrivere
Presenza di indicatori di posizione delle testate |  |  |  | Sì
| le relative coordinate devono essere facilmente leggibili |  |  | Sì
descrivere
Altro
SALA COMANDI
Al fine di permettere la massima flessibilità ed impiego delle apparecchiature che generano immagini diagnostiche, all'interno della sala di comando il sistema dovrà
garantire le seguenti operazioni sugli esami
|  | acquisizione |  | Sì
|  | elaborazione |  | Sì
|  | estione delle immagini del sistema |  | Sì
|  | trasferimento |  | Sì
archiviazione
altro
| essere dotata di interfaccia utente semplice ed intuitiva in ambiente multi-tasking |  |  | Sì
descrivere
| essere dotata di protocolli di acquisizione ed elaborazione predefiniti e modificabili dall'utente |  |  | Sì
descrivere
permettere la gestione e il controllo delle seguenti funzioni sulle immagini
|  | ricostruzione |  | Sì
|  | elaborazione |  | Sì
|  | visualizzazione |  | Sì
|  | correzione |  | Sì
|  | selezione |  | Sì
|  | analisi |  | Sì
|  | archivio |  | Sì
|  | stampa |  | Sì
|  | trasferimento |  | Sì
altro
consentire la simultaneità di effettuare le seguenti operazioni sulle immagini
|  | acquisizione |  | Sì
|  | elaborazione |  | Sì
|  | visualizzazione |  | Sì
|  | analisi |  | Sì
|  | trasferimento |  | Sì
|  | archiviazione |  | Sì
|  | stampa |  | Sì
altro
| disporre di software completo di gestione dell'apparecchiatura (con le caratteristiche già più sopra specificate + SW dedicato per i controlli di qualità), e delle immagini (con le caratteristiche più avanti specificate) per gli impieghi clinici possibili |  |  | Sì
essere dotata di classi DICOM 3
|  | store SCU & SCP |  | Sì
|  | query & retrieve SCU & SCP |  | Sì
|  | print SCU |  | Sì
|  | worklist SCU (comprensiva di immissione manuale dei dati dei pazienti) |  | Sì
altro
| disporre di software per la gestione del data base pazienti in assenza di db aziendale |  |  | Sì
descrivere
| essere dotata di software per effettuare il matching tra immagini di diverse modalità (CT-SPET-RM) |  |  | Sì
descrivere
| avere caratteristiche hardware e architettura di ultima generazione |  |  | Sì
RAM (specificare in GB)
HD (specificare in GB)
clock di sistema (specificare in MHz)
monitor
a colori
LCD
dimensione (specificare in pollici)
alta risoluzione
altro
altro
FUNZIONALITA' DELLA SALA COMANDI
Il sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati dovrà consentire la migliore accuratezza e velocità, sia di acquisizione che di ricostruzione, nonché la capacità di effettuare l'elaborazione in contemporanea con l'acquisizione |  |  |  | Sì
Disponibilità di procedure di calibrazione del sistema e protocolli di gestione dei controlli di qualità, il più possibile automatizzate e descritte in dettaglio per le varie funzioni e scopi |  |  |  | Sì
descrivere
Possibilità di effettuare acquisizioni
| planari statiche |  |  | Sì
| dinamiche |  |  | Sì
| whole body |  |  | Sì
| SPET |  |  | Sì
| WB-SPET |  |  | Sì
| dynamic-SPET |  |  | Sì
| sincronizzate (gated e gated SPET) |  |  | Sì
altro
Disponibilità di protocolli di acquisizione ed elaborazione con possibilità di scansioni pre-programmate, con pre-definizione dei parametri necessari per acquisizione, ricostruzione ed elaborazione dei dati, sia automatici che anche facilmente modificabili dall'operatore |  |  |  | Sì
descrivere
Possibilità di visualizzazione dei conteggi acquisiti, del tempo trascorso e del tempo necessario per completare l'esame |  |  |  | Sì
descrivere
Possibilità di visualizzare il valore delle dimensioni del pixel in base ai parametri di acquisizione/elaborazione |  |  |  | Sì
descrivere
Possibilità di acquisire contemporaneamente più immagini con differenti parametri (per es. zoom, matrice, ecc.) |  |  |  | Sì
descrivere
Numero di picchi acquisibili contemporaneamento (specificare numero) |  |  |  | almeno 2
| possibilità di sovrapporre i picchi stessi |  |  | Sì
altro
Protocolli di ricostruzione SPET completamente automatici tramite algoritmi FBP e iterativi, ma anche facilmente modificabili dall'utente |  |  |  | Sì
descrivere
I protocolli di elaborazione devono poter includere automaticamente tutte le possibili correzioni selezionate dall'operatore (per es. correzione per movimento paziente, correzione per attenuazione, ecc).. |  |  |  | Sì
descrivere
Altro
CONSOLLE DI ELABORAZIONE AGGIUNTIVA
Workstation di lavoro indipendente dalla sala comandi |  |  |  | Sì
con piene potenzialità di effettuare le seguenti operazioni sulle immagini
|  | ricostruzione |  | Sì
|  | elaborazione |  | Sì
|  | analisi |  | Sì
|  | visualizzazione |  | Sì
|  | trasferimento |  | Sì
|  | archiviazione |  | Sì
|  | stampa |  | Sì
altro
| in autonomia e in simultaneità con la sala comandi, anche durante l'acquisizione |  |  | Sì
descrivere
altro
Software completo di gestione delle immagini |  |  |  | Sì
descrivere (brevemente)
Classi DICOM 3 abilitate
| query & retrieve SCU & SCP |  |  | Sì
| store SCU & SCP |  |  | Sì
| print SCU |  |  | Sì
| altro |  |  | Sì
Struttura del Data-Base pazienti a standard industriale (Oracle, Interbase, etc.) specificare standard utilizzato |  |  |  | Sì
| in grado di supportare Query per plurimi parametri (data esame, nome cognome, tipo di esame, etc.) |  |  | Sì
descrivere
altro
Possibilità di acquisizioni in tutte le modalità scintigrafiche e formati matriciali, spaziali e temporali possibili allo stato attuale dell'arte |  |  |  | Sì
descrivere
Possibilità di acquisizione con zoom asimmetrici e decentrati |  |  |  | Sì
descrivere
Il software clinico in dotazione dovrà essere adeguato all'elaborazione di tutte le tipologie di esami medico nucleari |  |  |  | Sì
| planari statiche |  |  | Sì
| dinamiche |  |  | Sì
| gated |  |  | Sì
| total body |  |  | Sì
| tomografiche SPET |  |  | Sì
| dynamic SPET |  |  | Sì
| gated SPET |  |  | Sì
|  | con metodi di ricostruzione iterativi |  | Sì
| nei vari campi di applicazione |  |  | Sì
scintigrafie effettuabili
cardiache
renali
polmonari
ossee
tiroidee
altro
| software cardiologico di valutazione quantitativa dei dati GATED e NON gated con metodo di Germano (QPS, QGS, QBS) |  |  | Sì
descrivere
altro
Il software clinico ovrà essere aggiornato ed aggiornabile nelle sue release progressive in relazione allo sviluppo del settore |  |  |  | Sì
Software per effettuare il matching tra immagini di diverse modalità (CT-SPET-RM) |  |  |  | Sì
descrivere
Dotato di software di ricostruzione e riallineamento SPECT (cardiaci e non)
descrivere
Dotato di software di ricostruzione e riallineamento GATED-SPECT (cardiaci)
descrivere
Dotato di software per la correzione automatica del movimento del paziente in tomografia, sia lungo l'asse Y, sia lungo l'asse X , anche in GATED-SPECT
descrivere
Dotato di software per la correzione dell'attenuazione
descrivere
Dotato di software per la fusione di immagini
manuale
tramite marker
descrivere
Dotato di protocollo brain
descrivere
Presenza di altri software
descrivere
Software implementabili
descrivere
Possibilità, da parte dell'utente, di personalizzare i protocolli di elaborazione
descrivere
Altro
Caratteristiche hardware
RAM (specificare in GB)
HD (specificare in GB)
clock di sistema (specificare in MHz)
monitor
a colori
LCD
dimensione (specificare in pollici)
ad alta risoluzione
dotato di lettore CD
dotato di masterizzatore CD per la creazione di cd da fornire al paziente
altro
La ditta aggiudicataria dovrà permettere la connessione bidirezionale tra il sistema offerto e le workstation e gamma camere esistenti in modo da poter vedere e rielaborare tutti gli esami acquisiti o presenti su tali apparecchiature |  |  |  | Sì
descrivere
Solo per A.O. della Valtellina e Valchiavenna
Elaborazione dei dati grezzi provenienti dal sistema esistente |  |  |  | Sì
descrivere
Solo per A.O. San Paolo
Gli eventuali punti rete necessari saranno realizzato dall'A.O. stessa e tutte le attività dovranno essere concordate con il SSIO |  |  |  | Sì
La ditta aggiudicataria dovrà far sì che sia la gamma camera da essa fornita, sia quella esistente presso l’U.O. di Medicina Nucleare, si connettano in rete con le stampanti esistenti (mod. PHASER 8560 prod. XEROX) e con quella che verrà fornita dalla ditta aggiudicataria |  |  |  | Sì
descrivere
Il sistema dovrà permettere di accedere, tramite i pc presenti negli studi medici, al report finale |  |  |  | Sì
descrivere modalità di realizzazione
descrivere quali attività possono essere effettuate da parte del medico
descrivere requisiti pc necessari
altro
DOTAZIONI PER I CONTROLLI DI QUALITÀ, FANTOCCI E SOFTWARE
La gamma camera dovrà essere dotata, oltre che di eventuali fantocci dedicati propri della ditta costruttrice, anche di adeguati fantocci per effettuare i Controlli di Qualità dell'immagine (D. Lgs. 187/2000). |  |  |  | Sì
Fornitura dei seguenti fantocci e software necessari per effettuare i controlli di Qualità dell'immagine di sistemi SPET |  |  |  | Sì
| Fantoccio "SPECPHAN(r)" costruito e distribuito da "The Phantom Laboratoratory", P.O. Box 511, Salem, NY, 12865-0511 USA. Sito internet: http://www.phantomlab.com |  |  | Sì
| Software per elaborazione dei dati acquisiti con il fantoccio SPECPHAN(r): "QA System for SPET", prodotto e distribuito da: "The institute For radiological Image Sciences, Inc. 3 Hillcrest Drive suite 202 a, Frederick MD21703; fax (301) 662-5772; http://www.theiris.com". ==> Philips mi fa sapere quanto costano |  |  | Sì
Il software in normale dotazione alla gamma camera dovrà disporre di procedure dedicate per effettuare le scansioni necessarie all'effettuazione dei Controlli di Qualità dell'immagine, sia planari che tomografici, nonché di programmi software (o macro) utilizzabili per la misurazione, sulle immagini e/o i dati acquisiti, dei seguenti parametri di Qualità |  |  |  | Sì
| Risoluzione energetica e centroide del fotopicco |  |  | Sì
| Uniformità dell'immagine planare (intrinseca e collimata) e tomografica |  |  | Sì
| Risoluzione spaziale planare e tomografica |  |  | Sì
| Accuratezza del Centro di Rotazione |  |  | Sì
| Dimensioni del pixel |  |  | Sì
Altro
Fantoccio equivalente (desscrivere)
Software equivalente (descrivere)
ACCESSORI VARI DA FORNIRE
La ditta aggiudicataria dovrà far sì che sia possibile produrre cd per la distribuzione delle immagini ai pazienti (specificare come verrà realizzata tale funzionalità) |  |  |  | Sì
| il cd prodotto dovrà essere comprensivo di visualizzatore DICOM così da permettere di leggere le immagini su qualsiasi pc |  |  | Sì
altro
Possibilità di espansione del sistema a sistema integrato SPECT-CT preferibilmente con CT volumetrica descrivendo dettagliatamente le modalità e i tempi di tale aggiornamento |  |  |  | Sì
Dovranno essere forniti gli arredi necessari per l'arredamento della sala diagnostica e della sala comandi quali tavoli, sedie, armadi, mensole, ecc. e quant'altro utile alle funzioni dei locali |  |  |  | Sì
descrivere
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le eventuali attività di collegamento dell'apparecchiatura alla rete di imaging aziendale e al sistema di archiviazione immagini aziendale |  |  |  | Sì
Solo per AO S. Paolo:
Fornitura ed installazione di sistema di stampa |  |  |  | Sì
| per la stampa delle immagini a colori |  |  | Sì
| per la stampa delle immagini in bianco e nero |  |  | Sì
| in formato A4 |  |  | Sì
| su carta comune |  |  | Sì
| su carta fotografica |  |  | Sì
| possibilità di effettuare stampe con l'opzione multiformato, in modo da poter stampare più immagini sullo stesso foglio |  |  | Sì
possibilità da parte dell'utente di impostare i layout di stampa
descrivere
altro
ACCESSORI OPZIONALI (da quotare a parte)
Solo per A.O. San Paolo: Fornitura ed installazione gruppo statico di continuità (UPS) per consentire la chiusura dell'esame in corso e la messa in sicurezza del paziente (acquisizione di durata pari a circa 20 minuti) e consentire il corretto spegnimento delle gamma camere esistenti (quindi sia quella offerta che quella già installata presso l'A.O. Per l'apparecchiatura esistente e cioè gamma camera mod. FORTE JETSTREAM prod. PHILIPS MEDICAL SYSTEM, è necessario UPS da 10 KVA per acquisizione di durata pari a circa 20 minuti)
Altro
CARATTERISTICHE PARTICOLARI
In questo capitolo possono essere forniti dati sulle caratteristiche dell'impianto e dell'apparecchiatura offerta nella configurazione di base, ritenute utili alla valutazione qualitativa dell'apparecchiatura offerta, che non siano adeguatamente considerate nei punti precedenti
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE
Specificare eventuali caratteristiche migliorative dell'apparecchiatura offerta rispetto alla configurazione di base richiesta (pacchetti hardware e software speciali, ecc.)
NELL’OFFERTA DOVRANNO ESSERE, INOLTRE, SPECIFICATI
Eventuale fornitura di sistema per tele assistenza, con indicazione delle attrezzature necessarie per la sua installazione
Modalità e tempi di intervento per l'assistenza tecnica nel periodo di garanzia e successivamente dopo la stipula del contratto di manutenzione
| Tipo di garanzia |  |  | full risk
|  | compreso detector, collimatori e qualsiasi altro compente e accessorio offerto |  | Sì
| Durata garanzia (mesi) |  |  | >= 12 mesi
Assistenza tecnica effettuata
da proprio personale
tramite altre aziende (specificare)
altro (specificare)
Numero visite di manutenzione preventiva in un anno
|  | compresi ricambi, filtri, kit, ecc |  | Sì
Centro assistenza con magazzino ricambi più vicino
Tempo massimo di approvvigionamento ricambi
Tempo di intervento (in ore solari)
Tempo di ripristino (in ore solari)
Numero di tecnici addetti all'assistenza per queste apparecchiature in zona
Modalità di gestione delle chiamate di assistenza tecnica (riferimenti, call center, fax, tel., e-mail); eventuale gestione web delle chiamate
Orari e giorni del servizio di assistenza
Altro
| Assistenza tecnica post-garanzia |  |  | full risk
|  | compreso detector, collimatori e qualsiasi altro compente e accessorio offerto |  | Sì
Assistenza tecnica effettuata
da proprio personale
tramite altre aziende (specificare)
altro (specificare)
Numero visite di manutenzione preventiva in un anno
|  | compresi ricambi, filtri, kit, ecc |  | Sì
Centro assistenza con magazzino ricambi più vicino
Tempo massimo di approvvigionamento ricambi
Tempo di intervento (in ore solari)
Tempo di ripristino (in ore solari)
Numero di tecnici addetti all'assistenza per queste apparecchiature in zona
Modalità di gestione delle chiamate di assistenza tecnica (riferimenti, call center, fax, tel., e-mail); eventuale gestione web delle chiamate
Orari e giorni del servizio di assistenza
Altro
Modalità e durata dell'addestramento del personale della Medicina Nucleare dopo l'installazione della apparecchiatura |  |  |  | Sì
| Fornitura adeguato training agli operatori |  |  | Sì
tecnici
medici
svolto separatemente tra tecnici e per medici
descrivere modalità
altro
Dichiarazione di conformità delle apparecchiature fornite alla Direttiva Europea per i dispositivi medici, in vigore in Italia |  |  |  | Sì
| Marcatura CE dispositivi medici |  |  | Sì
| Rispetto dei criteri di accettabilità contenuti nel D.Lgs. 187/00 |  |  | Sì
Norme IEC di riferimento
Norme EN di riferimento
Marchi di qualità (specificare)
ALTRO
Materiale di consumo necessario
Indicare se necessari accessori/consumabile "dedicati"
CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE E COSTRUTTIVE
Tensione di alimentazione (V)
Monofase/trifase
Potenza elettrica assorbita allo spunto e media (kVA)
Dissipazione termica complessiva
Necessità acqua refrigerata
Necessità impiantistiche particolari
Peso apparecchiatura (specificare il peso di ogni componente del sistema)
Dimensioni (specificare le dimensioni di ogni componente del sistema)
Altro
TIMBRARE E FIRMARE OGNI PAGINA DEL PRESENTE QUESTIONARIO
IN FASE DI ACCETTAZIONE POTRA’ ESSERE RICHIESTA LA DIMOSTRAZIONE DI OGNI CARATTERISTICA TECNICA, MISURABILE O RILEVABILE, DICHIARATA NEL QUESTIONARIO