## Foglio1
AGHI E CATETERI SPECIALI PER ANESTESIA-RIANIMAZIONE ED EMODIALISI e relativi accessori
ALLEGATO N. 2 AL CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO
Lotto | Pos.. | Descrizione | Unità di misura | Struttura Ospedaliera | Struttura Ospedaliera | Struttura Ospedaliera | Struttura Ospedaliera | TOTALE
|  |  |  | SONDALO | SONDRIO | CHIAVENNA | MORBEGNO
AGHI E SET PER ANESTESIA
1 |  | AGHI PER ANESTESIA SPINALE TIPO SPROTTE
Caratteristiche tecniche di base richieste:
· destinazione d’uso: anestesia subaracnoidea
· costituiti da:
a. ago:
- in acciaio inossidabile
- dotato di foro laterale con bordi levigati avente una distanza dalla punta tale da garantire l’iniezione esclusivamente nello spazio subaracnoideo
- punta conico ellettica o ad ogiva allungata atraumatica, priva di bordi taglienti, in grado di separare le fibre durali senza reciderle
- dotato di impugnatura in materiale plastico trasparente al fine di consentire un controllo rapido ed accurato del liquido cerebro-spinale
b. introduttore (ove richiesto):
- in acciaio inossidabile, con punta a triplice affilatura
c. mandrino:
- in acciaio inossidabile, molto sottile, in grado di scorrere facilmente dentro l’ago spinale
- provvisto di sistema di bloccaggio all’ago
· disponibili in diversi calibri nelle seguenti lunghezze:
- 103 mm e 120 mm ca.
- 150 mm ca.
· sterili, monouso
| 1A | Aghi per anestesia spinale tipo Sprotte c/introduttore, lunghezza 103 mm e 120 mm ca. calibri vari | n. | 25 | 650 | 125 | 450 | 1250
| 1B | Aghi per anestesia spinale tipo Sprotte c/introduttore, lunghezza 150 mm ca. calibri vari | n. | - | 100 | - | - | 100
| 1C | Aghi per anestesia spinale tipo Sprotte s/introduttore, lunghezza 103 mm e 120 mm ca. calibri vari |  | - | 100 | - | 70 | 170
2 |  | SET PER ANESTESIA SPINALE CON AGO TIPO SPROTTE
Caratteristiche tecniche di base richieste:
· destinazione d’uso: anestesia subaracnoidea
· costituiti da:
a) ago tipo Sprotte c/introduttore 25 G – 27 G x 103 mm ca.
- medesime caratteristiche indicate al lotto n. 1
b) filtro antibatterico
- piatto
- porosità 0,22 m
- volume residuo estremamente ridotto
- connessioni luer-lock
c) telino procedurale per anestesia subaracnoidea
- fenestrato
- con bordi adesivi
d) telo per campo sterile
e) contenitore per disinfettante
f) pinza diritta tipo Kelly
g) siringa 2,5 ml c/ago
h) siringa 5 ml c/ago
i) compresse o tamponi in TNT (n. 10 ca.)
· sterili, monouso
| 2A | Set per anestesia spinale con ago tipo Sprotte c/introduttore 25 G – 27G x 103 mm | n. | 1500 | 1000 | 600 | 100 | 3200
3 |  | SET PER ANESTESIA SPINALE SENZA AGO
Caratteristiche tecniche di base richieste:
· destinazione d’uso: anestesia subaracnoidea
· costituiti da:
a) filtro antibatterico 0,22 m.
- piatto
- porosità 0,22 m
- volume residuo estremamente ridotto
- connessioni luer-lock
b) telino procedurale per anestesia subaracnoidea
- fenestrato
- con bordi adesivi
c) telo per campo sterile
d) contenitore per disinfettante
e) pinza diritta tipo Kelly
f) siringa 2,5 ml c/ago
g) siringa 5 ml c/ago
h) compresse o tamponi in TNT (n. 10 ca.)
· sterili, monouso
| 3A | Set per anestesia spinale senza ago | n. | 500 | 500 | 30 | - | 1030
4 |  | SET PER ANESTESIA SPINALE CONTINUA
Caratteristiche tecniche di base richieste:
· destinazione d’uso: anestesia spinale continua
· costituiti da:
a) ago spinale tipo Sprotte:
- in acciaio inossidabile
- dotato di foro laterale con bordi levigati avente una distanza dalla punta tale da garantire l’iniezione esclusivamente nello spazio subaracnoideo
- punta conico ellettica o ad ogiva atraumatica, priva di bordi taglienti, in grado di separare le fibre durali senza reciderle
- dotato di impugnatura in materiale plastico trasparente al fine di consentire un controllo rapido ed accurato del liquido cerebro-spinale
- provvisto di mandrino in acciaio inossidabile, in grado di scorrere facilmente dentro l’ago spinale, con sistema di bloccaggio all’ago
b) catetere:
- resistente al kinking
- provvisto di marcature di profondità
- provvisto di mandrino
c) filtro antibatterico:
- piatto
- porosità 0,22 m
- volume residuo estremamente ridotto
- connessioni luer-lock
· sterili, monouso
| 4A | Set per anestesia spinale continua | n. | 20 | - | - | - | 20
5 |  | SET PER ANESTESIA EPIDURALE CONTINUA
Caratteristiche tecniche di base richieste:
· destinazione d’uso: anestesia epidurale continua
· costituiti da:
a) ago di Tuohy:
- in acciaio inossidabile
- provvisto di marcatura centimetrata
- provvisto di alette
- provvisto di mandrino, in grado di scorrere facilmente dentro l’ago, con sistema di bloccaggio all’ago
b) catetere:
- resistente al kinking
- provvisto di marcature di profondità
- punta morbida atraumatica aperta/chiusa
c) filtro antibatterico:
- piatto
- porosità 0,22 m
- volume residuo estremamente ridotto
- connessioni luer-lock
d) siringa a perdita di resistenza:
- a bassissimo coefficiente di attrito tra corpo e stantuffo
- graduata, capacità 7-10 ml ca.
· sterili, monouso
| 5A | Set per anestesia epidurale continua | n. | 500 | 100 | - | - | 600
6 |  | AGHI PER ELETTRONEUROSTIMOLAZIONE
Caratteristiche tecniche di base richieste:
· destinazione d’uso: anestesia loco regionale con elettroneurostimolazione periferica
· costituiti da:
a) ago::
- in acciaio inossidabile
- interamente rivestito di materiale isolante, ad eccezione della punta
- disponibili nelle seguenti versioni:
· punta conico-ellittica o ad ogiva allungata atraumatica, provvisto di foro laterale con bordi levigati
· punta tipo Crawford
b) prolunga infusionale:
- con connessione terminale luer-lock
c) cavo di collegamento all’apparecchio elettroneurostimolatore
· disponibili in diversi calibri e lunghezze
· sterili, monouso
La ditta aggiudicataria deve garantire, per tutta la durata del contratto e senza oneri a carico dell’A.O., la fornitura in uso gratuito per ogni Presidio Ospedaliero, qualora non già disponibili, di n. 2 apparecchi elettroneurostimolatori per anestesia periferica idonei all’utilizzo dei prodotti offerti.
| 6A | Aghi per elettroneurostimolazione lunghezze e calibri vari | n. | 200 | 200 | 140 | 100 | 640
7 |  | SET PER ELETTRONEUROSTIMOLAZIONE CONTINUA
Caratteristiche tecniche di base richieste:
· destinazione d’uso: anestesia loco regionale continua con elettroneurostimolazione periferica
· costituiti da:
a) ago per elettroneurostimolazione:
- in acciaio inossidabile
- interamente rivestito di materiale isolante, ad eccezione della punta
- punta conico-ellittica o ad ogiva allungata atraumatica, provvisto di foro laterale con bordi levigati
- provvisto di prolunga infusionale e cavo di collegamento all’apparecchio elettroneurostimolatore
- dimensioni richieste: 21 G x 50 mm e 90 mm ca.
b) introduttore
c) catetere:
- resistente al kinking
- provvisto di marcature di profondità
- punta morbida atraumatica aperta/chiusa
d) filtro antibatterico:
- piatto
- porosità 0,22 m
- volume residuo estremamente ridotto:
- connessioni luer-lock
· sterili, monouso
La ditta aggiudicataria deve garantire, per tutta la durata del contratto e senza oneri a carico dell’Azienda Ospedaliera, la fornitura in uso gratuito per ogni Presidio Ospedaliero, qualora non già disponibili, di n. 2 apparecchi elettroneurostimolatori per anestesia periferica idonei all’utilizzo dei prodotti offerti.
| 7A | Set per elettroneurostimolazione continua | n. | - | 300 | 20 | - | 320
FILTRI ANTIBATTERICI PER ANESTESIA SPINALE/EPIDURALE
8 |  | Caratteristiche tecniche di base richieste:
· destinazione d’uso: filtrazione agenti anestetici in corso di anestesia spinale/epidurale
· a sezione piatta
· porosità 0,22 m
· volume residuo estremamente ridotto:
· connessioni luer-lock
· sterili, monouso
| 8A | Filtri antibatterici per anestesia spinale/epidurale | n. | 200 | - | 40 | 100 | 340
CATETERI VENOSI PERIFERICI
9 |  | AGHI CATETERE CON PROLUNGA INTEGRATA
Caratteristiche tecniche di base richieste:
· destinazione d’uso: infusioni venose periferiche
· costituiti da:
a. catetere:
- in poliuretano
- munito di alette flessibili, antiscivolo, ergonomiche
- di lunghezza ridotta (19 mm ca.)
b. ago guida
- in acciaio inossidabile, con punta a triplice affilatura
c. prolunga integrata:
- in materiale plastico trasparente, non collabente e priva di memoria, provvista di raccordo a Y
· disponibili in diversi calibri
· sterili, monouso
| 9A | Aghi catetere con prolunga integrata - calibri vari | n. | 250 | 500 | - | 100 | 850
CATETERI VENOSI CENTRALI AD INSERIMENTO PERIFERICO
10 |  | SET PER CATETERIZZAZIONE VENOSA CENTRALE AD INSERIMENTO PERIFERICO (P.I.C.C.)
Caratteristiche tecniche di base richieste:
· destinazione d’uso: cateterizzazione venosa centrale a breve – medio termine mediante accesso periferico
· costituiti da:
a. catetere:
- monolume
- in poliuretano, a bassa trombogenicità
- radiopaco
- ad avanzamento progressivo mediante sistema a tamburo rotante
- lunghezza 70 cm ca.
b. mandrino
- in acciaio inossidabile
· sterili, monouso
| 10A | Set per cateterizzazione venosa centrale ad accesso periferico | n. | - | - | 50 | - | 50
11 |  | SET PER CATETERIZZAZIONE VENOSA CENTRALE AD INSERIMENTO PERIFERICO (P.I.C.C.) CON CATETERE TIPO “GROSHONG”
Caratteristiche tecniche di base richieste:
· destinazione d’uso: cateterizzazione venosa centrale a medio termine mediante accesso periferico
· costituiti da:
a. catetere:
- monolume
- in silicone
- radiopaco
- provvisto di tacche di profondità
- punta chiusa ed arrotondata
- provvisto di valvola che consenta il flusso di fluidi in entrata ed in uscita per applicazione di pressioni positive e negative nel catetere e che si chiuda automaticamente al ripristino della pressione venosa centrale normale
- provvisto di raccordo terminale luer lock
b. ago introduttore
c. eventuali altri accessori
· disponibili nelle seguenti misure:
- Æ 18 G, lunghezza 60 cm ca.
· sterili, monouso
| 11A | Set per cateterizzazione venosa centrale ad inserimento periferico c/catetere tipo “Groshong” | n. | - | 70 | - | - | 70
CATETERI VENOSI CENTRALI
12 |  | SET PER CATETERIZZAZIONE VENOSA CENTRALE
Caratteristiche tecniche di base richieste:
· destinazione d’uso: cateterizzazione venosa centrale a breve – medio termine secondo tecnica Seldinger
· costituiti da:
a. catetere:
- in poliuretano, a bassa trombogenicità
- radiopaco
- provvisto di tacche di profondità
- provvisto di prolunga/prolunghe, alette di fissaggio, clamp di chiusura
- provvisto di raccordo/i terminali luer lock
b. ago introduttore
- ago metallico a pareti sottili e/o ago cannula
c. guida metallica
- flessibile a J
- protetta da guaina rigida con raddrizzatore incorporato
d. dilatatore vasale
· disponibili nelle seguenti tipologie e misure:
- monolume: Æ 14 – 16 G, lunghezze varie
- bilume: Æ 7 F, lunghezze varie
- trilume: Æ 7 F, lunghezze varie
· sterili, monouso
| 12A | Set per cateterizzazione venosa centrale monolume | n. | 350 | 160 | 20 | 100 | 630
| 12B | Set per cateterizzazione venosa centrale bilume | n. | 300 | 150 | 10 | 50 | 510
| 12C | Set per cateterizzazione venosa centrale trilume | n. | - | 10 | - | - | 10
13 |  | SET PER CATETERIZZAZIONE VENOSA CENTRALE CON CATETERE TIPO “GROSHONG”
Caratteristiche tecniche di base richieste:
· destinazione d’uso: cateterizzazione venosa centrale a lungo termine
· costituiti da:
a. catetere:
- monolume
- in silicone
- radiopaco
- provvisto di tacche di profondità
- punta chiusa ed arrotondata
- provvisto di valvola che consenta il flusso di fluidi in entrata ed in uscita per applicazione di pressioni positive e negative nel catetere e che si chiuda automaticamente al ripristino della pressione venosa centrale normale
- provvisto di cuffia intradermica di fissaggio
- provvisto di raccordo terminale luer lock
b. kit di introduzione percutanea costituito da:
- introduttore peel-away
- guida metallica flessibile a J
c. eventuali altri accessori
· disponibili nelle seguenti misure:
- Æ 8 F, lunghezza 50 cm ca.
· sterili, monouso
| 13A | Set per cateterizzazione venosa centrale c/catetere tipo “Groshong” | n. | 30 | - | - | - | 30
CATETERI VENOSI CENTRALI PER EMODIALISI
14 |  | SET PER CATETERIZZAZIONE VENOSA CENTRALE IN EMODIALISI CON CATETERE RICURVO
Caratteristiche tecniche di base richieste:
· destinazione d’uso: accesso venoso centrale temporaneo in emodialisi
· costituiti da:
a. catetere:
- a doppio lume ricurvo
- in poliuretano o altro materiale idoneo
- radiopaco
- provvisto di aletta di fissaggio
- provvisto di prolunghe presagomate e clamp di chiusura
- provvisto di raccordi terminale luer lock
b. ago introduttore
c. guida metallica
d. dilatatore vasale
e. tappi di chiusura sigillanti
f. eventuali altri accessori
· disponibili in diversi calibri e lunghezze:
· sterili, monouso
| 14A | Set per cateterizzazione venosa centrale in emodialisi c/catetere ricurvo misure varie | n. | - | - | 50 | - | 50
15 |  | SET PER CATETERIZZAZIONE VENOSA CENTRALE IN EMODIALISI CON CATETERE RICURVO CUFFIATO
Caratteristiche tecniche di base richieste:
· destinazione d’uso: accesso venoso centrale permanente in emodialisi
· costituiti da:
a. catetere:
- a doppio lume ricurvo c/cuffia in dacron
- in poliuretano o altro materiale idoneo
- radiopaco
- provvisto di aletta di fissaggio
- provvisto di prolunghe presagomate e clamp di chiusura
- provvisto di raccordi terminale luer lock
b. ago introduttore
c. guida metallica
d. dilatatore vasale
e. tappi di chiusura sigillanti
f. eventuali altri accessori
· disponibili in diversi calibri e lunghezze:
· sterili, monouso
| 15A | Set per cateterizzazione venosa centrale in emodialisi c/catetere ricurvo cuffiato misure varie | n. | - | 20 | - | -
SISTEMA PER CATETERIZZAZIONE VENOSA CENTRALE IN EMODIALISI CON CATETERE DI TESIO E RELATIVI ACCESSORI
16 |  | Caratteristiche tecniche di base richieste:
· destinazione d’uso: accesso venoso centrale permanente in emodialisi
· costituito da:
a) Set singolo
catetere:
- monolume
- in silicone con ancoraggio in dacron
- disponibile in diverse misure
- sterile, monouso
b) Set doppio
catetere:
- n. 2 cateteri in silicone con ancoraggio in dracon
- monolume
- disponibile in diverse misure
- sterile, monouso
c) Estensione per catetere Tesio arteriosa e venosa:
- sterili monouso
d) Filo guida in acciaio, graduato, terminale curvo
- disponibile in diverse misure
- confezione singola, sterile
e) Ago introduttore 18 G x 7 cm ca.
- confezione singola, sterile
| 16A | Set singolo | n. | - | 5 | - | - | 5
| 16B | Set doppio | n. | - | 5 | - | - | 5
| 16C | Estensione per catetere Tesio arteriosa e venosa | n. | - | 20 | - | - | 20
| 16D | Filo guida in acciaio, graduato, terminale curvo | n. | - | 20 | - | - | 20
| 16E | Ago introduttore 18 G x 7 cm ca. | n. | - | 20 | - | - | 20
SET PER CATETERIZZAZIONE VENOSA CENTRALE IN EMODIALISI CON CATETERE TIPO “SPLIT STREAM”
17 |  | Caratteristiche tecniche di base richieste:
· destinazione d’uso: accesso venoso centrale permanente in emodialisi
· costituiti da:
- catetere bilume, in poliuretano con sistema di ancoraggio in dacron
- estensione sostituibile
- ago introduttore
- tunelizzatore
- cannula peelway
- dilatatori vascolari
- clamp
- disponibili in diverse misure
- sterili, monouso
| 17A | Set per caterizzazione venosa centrale in emodialisi con catetere tipo “Split Stream” | n. | - | 20 | - | - | 20
18 |  | CATETERI PER DIALISI PERITONEALE TIPO “TENCKOFF” E RELATIVI ACCESSORI
Caratteristiche tecniche di base richieste:
· destinazione d’uso: per dialisi peritoneale
a) cateteri
- in silicone c/doppia cuffia di ancoraggio in dacron
- disponibile in diverse misure
- sterile, monouso
b) connettori in titanio
- confezione singola sterile
c) guide metalliche per introduzione
- disponibili in varie misure
- confezione singola sterile
| 18A | Cateteri per dialisi peritoneale tipo “Tenckoff” misure varie | n. | - | 5 | - | - | 5
| 18B | Connettori in titanio | n. | - | 5 | - | - | 5
| 18C | Guide metalliche per introduzione misure varie | n. | - | 5 | - | - | 5